## Sheet1
個別機器仕様確認表 | 満たせる場合 〇 満たせない場合 × 又は代替手段
企業名：
項目 | 回答
ア 電子体温計
・測定方式：予測式および実測式の両対応
・測定時間：予測式 平均約30秒以内、実測式 平均10分以内
・測定範囲：32.0℃～42.0℃
・精度：±0.1℃以内
・防水性能：IPX7相当以上
イ 自動血圧計（上腕式）
・測定方式：オシロメトリック法
・測定範囲：
血圧：20～290 mmHg
脈拍：40～160拍/分
・圧力精度：±3 mmHg以内
・カフサイズ：成人・小児対応（特大を含む複数サイズ）
ウ パルスオキシメータ
・測定項目：SpO₂、脈拍数
・測定範囲：
SpO₂：0～100％
脈拍：30～240 bpm
・精度：±2％（SpO₂）、±3 bpm程度
・低潅流時対応
・アラーム機能（上下限設定可）
エ 血糖測定器
・測定項目：血糖値（グルコース）
・測定範囲：20～600 mg/dL程度
・測定時間：10秒以内
・必要血液量：0.5μL以下
・測定精度：ISO15197準拠
・ワンタッチ操作：試験紙の挿入で自動起動
・高血糖、低血糖アラーム機能
（３）安全性・規格
・医療機器分類：クラスⅡ以上（該当機器）
・JIS規格またはIEC規格適合
・電気安全性：IEC 60601-1準拠
・EMC規格適合
（４）保守・サポート
・保証：1年以上
・故障時：迅速な対応が可能であること。必要に応じて代替機貸出に対応
（５）教育・導入支援
・院内職員向け操作研修
・マニュアル簡略版の提供
・新人教育対応可能